Suwałki, dn. 06 listopada 2014 r.

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawę szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, rotora elektrycznego do ćwiczeń biernych i czynnych, łóżka z funkcją pionizacji, wózka inwalidzkiego z funkcją pionizacji, materacy zmiennociśnieniowych, wózków wielofunkcyjnych do OIOM z wyposażeniem, ssaków medycznych i urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń znak postępowania 6/ZP/2014

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach odpowiadając na zapytania wykonawców wyjaśnia co następuje :

Dotyczy: Zadanie nr 6 – Wózki wielofunkcyjne do OIOM z wyposażeniem – 3 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny do stosowania na OIM-ach, wykonany z materiału łatwego do utrzymania czystości, odpornego na uszkodzenia, 3 szuflady odlewane, bez miejsc na gromadzenie się zanieczyszczeń, wyposażony w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad, fronty szuflad z możliwością umieszczenia napisów identyfikujących zawartość, 4 koła jezdne, blat zabezpieczający przed zsuwaniem się przedmiotów, pojemnik na cewniki do odsysania, pojemnik na butelki, pojemnik na zużyte igły, pojemnik na  odpadki, otwieracz do ampułek, pojemniki na rękawiczki jednorazowe, półka do pisania, pojemnik na leki szczególnego nadzoru, nadstawka na leki wyposażona w jeden rząd uchylnych tworzywowych pojemników oraz drugi rząd otwartych tworzywowych pojemników (kuwet), półka na defibrylator?

Zamawiający dopuści pod warunkiem obecności półki na ssak, 3 pojemników na rękawiczki oraz 3 szuflad i kosza lub 4 szuflad.

- Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny do stosowania na OIM-ach, wykonany z materiału łatwego do utrzymania czystości, odpornego na uszkodzenia, 4 szuflady odlewane (w tym jedna przeznaczona na leki szczególnego nadzoru), bez miejsc na gromadzenie się zanieczyszczeń, wyposażony w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad, fronty szuflad z możliwością umieszczenia napisów identyfikujących zawartość, 4 koła jezdne, blat zabezpieczający przed zsuwaniem się przedmiotów, pojemnik na cewniki do odsysania, pojemnik na butelki, pojemnik na zużyte igły, pojemnik na  odpadki, otwieracz do ampułek, pojemnik na rękawiczki jednorazowe, półka do pisania, półka na ssak, półka na defibrylator, nadstawka na leki wyposażona w dwa rzędy uchylnych tworzywowych pojemników?

Zamawiający dopuści pod warunkiem obecności 3 pojemników na rękawiczki jednorazowe. Ważne ze względu na fakt używania rękawiczek o 3 rozmiarach .

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 6 – Wózek wielofunkcyjny do stosowania na OIM-ach – 3 sztuki

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny wyposażony w jeden pojemnik na rękawiczki jednorazowe? W jednym pudełku mieści się 100 szt. rękawic jednorazowych dlatego nie ma potrzeby aby wózek posiadał aż trzy takie pojemniki.

Nie dopuszcza ze względu na konieczność używania przez personel medyczny  3 róznych rozmiarów rękawiczek jednorazowych.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny bez otwieracza do ampułek? Z uwagi na fakt, iż otwieracz ampułek jest mało praktyczny i personel praktycznie z niego nie korzysta jest to zbędne wyposażenie.

Zamawiający dopuści

zadanie 2- Elektryczny rotor do ćwiczeń biernych i czynnych,  kończyn górnych i dolnych ze stabilizatorem goleni – 1 sztuka

5. Czy Zamawiający dopuszcza rotor aktywno-pasywny, w którym istnieje możliwość ustawienia zakresu obrotów od 1 do 60 na min, na 15 poziomach oporu. Rotor wyposażony jest w stabilizatory podudzi, najmocniejszy, 240-Wattowy silnik na rynku oraz podstawowe oprogramowanie biofeedback, z treningiem symetrii dla kończyn dolnych i system wykrywania i rozluźniania spastyki. Rotor sterowany jest za pomocą pilota z kolorowym ekranem o przekątnej 2,7'', wyświetlającego podstawowe parametry dotyczące przebytego ćwiczenia, tj. czas trwania, przebyty dystans, ilość obrotów i zużytą na ćwiczenie energię. Rotor może być regulowany w kilku płaszczyznach, w prosty, niewymagający używania narzędzi sposób. Rotor nie posiada funkcji wykrywania pulsu.

Zamawiający dopuszcza taki rotor.

- Czy Zamawiający wymaga aby łóżko z funkcją pionizacji wyposażone było w akumulator?

Zamawiający wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga aby łóżko z funkcją pionizacji umożliwiało pionizację pacjenta bez względu na o czy barierki są złożone czy rozłożone?

Zamawiający wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga aby łóżko z funkcją pionizacji wyposażone było w system dźwiękowy informujący o niezablokowanych kołach? Funkcja ta zabezpiecza pacjenta przed upadkiem podczas korzystania z funkcji pionizacji.

Zamawiający wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga aby łóżko z funkcją pionizacji wyposażone było leże wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga aby łóżko z funkcją pionizacji oparte było na kolumnach cylindrycznych?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga aby łóżko z funkcją pionizacji wyposażone było w szczyt z funkcją stolika? Funkcja ta pozwala na podawanie posiłków.

Zamawiający wymaga.

Zadanie nr 4 Wózek inwalidzki z funkcją pionizacji

- Czy zamawiający odstąpi od szkolenia wózka. Wózek nie jest skomplikowanym urządzeniem i nie wymaga szkolenia.

Zamawiający odstępuje od wymogu szkolenia dot. wózka  inwalidzkiego z funkcja pionizacji.

Pakiet 6 – Wózek wielofunkcyjny do stosowania na OIOM – ach

- Czy mając na uwadze ergonomię pracy personelu medycznego Zamawiający dopuści/wymaga wózek w którym szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, wysokoodpornego tworzywa ?

Zamawiający wymaga.

- Czy mając na uwadze ergonomię pracy personelu medycznego Zamawiający wymaga, aby układ jezdny wózka był wysoce mobilny : 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy 125 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie ( kwadracie ) zwiększające zwrotność wózka ?

Zamawiający wymaga 4 kół jezdnych. Wymaga możliwości blokady ( brak wymogu konkretnej liczby kół posiadających blokadę ).

- Czy mając na uwadze ergonomię pracy personelu medycznego Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 szuflady, w którym miejsce czwartej szuflady zajmuje kosz lub kuweta ?

Zamawiający dopuści taki wózek.

Pytanie 16

Czy  Zamawiający  wymaga, aby szyna do  ćwiczeń biernych kończyny dolnej umożliwiała łatwą regulację wszystkich oparć: stopy, podudzia i uda za pomocą bloczków zaciskowych w celu dostosowania do różnych wymiarów pacjenta?

Jedynie taka cecha konstrukcyjna szyny pozwala na uzyskanie zgodności osi obrotu układu kinematycznego gwarantującego fizjologiczny i zgodny z anatomią przebieg ruchu bez niepożądanej kompresji stawu i efektu szufladowego.

Zamawiający wymaga.

Pytanie 17

Czy  Zamawiający  wymaga, aby kontrola wszystkich parametrów zabiegu odbywała się za pomocą programowalnego pilota z jednoczesnym zachowaniem możliwości zatrzymania pracy każdym z jego przycisków, a po ponownym uruchomieniu automatycznej zmiany kierunku ruchu oraz możliwością blokady przed przypadkową zmianą ustawień?

Taka cecha oprogramowania ułatwia obsługę i gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta podczas stosowania.

Zamawiający dopuszcza taki wymóg.

Pytanie 18

Czy  Zamawiający wymaga, aby regulacja siły oddziaływania szyny na kończynę możliwa była w skali od 1 – 25 poziomów?

Dzięki temu zakresowi siły pacjent może być włączony w proces leczenia: w określonych przez terapeutę kątach zakresu ruchu pacjent ma za zadanie wywierać przeciwstawną dla ruchu dostosowaną do pacjenta siłę określoną wcześniej przez terapeutę, co spowoduje automatyczne odwrócenie kierunku ruchu. W ten sposób bierna terapia CPM zostaje wzbogacona o element aktywny mobilizujący pacjenta do udziału w ćwiczeniu. U pacjentów ze skurczami spastycznymi taki zakres regulacji pozwala na dostosowanie jej do odpowiedniej siły skurczu poszczególnego pacjenta w celu uzyskania rozluźnienia i zwiększenia zakresu ruchu kończyny.

Zamawiający wymaga.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją zakresu ruchu w stawie biodrowym w zakresie od 0 stopni do 115 stopni?

Taki zakres regulacji jest znacznie szerszy od wymaganego, a więc lepszy.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wymaga urządzenia z zakresem regulacji czasu trwania przerwy oddzielnie w trakcie osiągnięcia wyprostu lub zgięcia?

Brak takiej możliwości utrudnia zastosowanie ćwiczeń wykorzystujących metodę likwidowania przykurczy w danym kierunku oraz realizację ćwiczeń izometrycznych w niezależnych punktach granicznych zakresu ruchu kończyny dolnej.

Zamawiający wymaga.

Pytanie 21

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było zasilane bezpośrednio z sieci prądowej o parametrach zasilania 100 – 240V / 50 – 60Hz i posiadało klasę ochronności II?

Takie parametry charakteryzują się zastosowaniem izolacji wzmocnionej, która zapewnia zarówno ochronę przed dotykiem bezpośrednim, jak i pośrednim, co pozostaje w zgodzie z najnowszymi, obowiązującymi przepisami o wyrobach medycznych?

Zamawiający wymaga.

Pytanie dotyczące 6. Wózek wielofunkcyjny do stosowania na OIM-ach sztuk 3- :

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu uruchomienia i przeszkolenia w zakresie 6. Wózek wielofunkcyjny do stosowania na OIM-ach? Wózki nie wymagają uruchomienia, są wyrobami łatwymi w obsłudze - wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć kłopotów w ich użytkowaniu. Wymóg uruchomienia i przeszkolenia podniesie wyłącznie cenę wyrobu.

Zamawiający rezygnuje z tych wymogów.