Suwałki, dn. 05 kwietnia 2011 r.

Dotyczy : postępowania na dostawę na potrzeby SPZOP w Suwałkach aparatury medycznej znak sprawy 2/ZP/2011

Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach wyjaśnia co następuje :

- Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania 30 l/min w zakresie podciśnienia od 0-73 kPa ?

Zamawiający dopuści taki ssak.

- Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w zbiornik o pojemności 1 l i kompatybilne z nim wkłady jednorazowe, wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, dodatkowo zabezpieczający ssak przed zalaniem ?

Zamawiający dopuści taki ssak.

- Czy Zamawiający wymaga, aby ssak wyposażony był w kanistry 1 l i kompatybilne z nim wkłady posiadające filtr hydrofobowo antybakteryjny, dodatkowo zabezpieczający ssak przed zalaniem, a co za tym idzie fabryczne nadrukowaną datę ważności i skuteczności owych filtrów na każdym wkładzie ?

Zamawiający dopuści taki ssak.

- Zadanie nr 1 respirator do wentylacji długoterminowej stacjonarno/transportowy dla dzieci/dorosłych z wyposażeniem. Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 8 godzin pracy ( respirator wraz z wbudowanym źródłem powietrza ). Czy dopuszczają Państwo respirator, który posiada wewnętrzne akumulatory umożliwiające pracę przy ekstremalnym ustawieniu ( ciśnienia wdechowego i wydechowego i częstości oddechu ) na 6 godzin, a przy ustawieniach, które są zwykle stosowane powyżej 8 godzin ?

Zamawiający dopuści taki respirator.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu koncentrator tlenu o następujących parametrach:

- stężenie tlenu w poszczególnych natężeniach przepływu 	1 - 3 l/min   95 %  + 1 % /- 3

4 l/min        93 %  + 1 % /- 3 %

5 l/min        90 %  + 1 % /- 3 %

- wymiarach 52.8 cm x 35.8 cm x 29.2 cm

- nie wymagający zapobiegawczej obsługi okresowej,

- nie posiadający: filtra zewnętrznego na obudowie, filtra bakteryjnego (wymiana filtra co    15. 000 godzin) oraz filtra filcowego (wymiana co 5.000 godzin).

Zamawiający dopuści taki respirator.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak medyczny o następujących parametrach:

  - zakres podciśnienia 0,11 – 0,73 bar (80-550 mmHg)

  - posiadający wbudowany ciśnieniomierz

  - temperaturze pracy 0 – 40oC

Zamawiający dopuści taki ssak.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr o następujących parametrach:

  - zakres pomiarowy saturacji SpO2 – 35% - 100%

  - zakres pomiarowy pulsu – 30 – 250 uderzeń/min

  - czas pracy na baterii do 15 godzin ciągłej pracy w zależności od rodzaju baterii

Zamawiający dopuści taki puls oksymetr.

Zadanie nr 1

Respirator do wentylacji długoterminowej stacjonarno/transportowy dla dzieci/dorosłych 
z wyposażeniem

Pkt.7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator o wadze respiratora z akumulatorami 
8,5 kg?

Zamawiający dopuści taki respirator.

Pkt.12. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z zasilaniem z zintegrowanego akumulatora na 4 godziny (respirator wraz z wbudowanym źródłem powietrza)?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pkt.20 i 22. Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator posiadający tryb PRVC zamiast ciśnienia PCV z docelową objętością i PSV z docelową objętością?

Zamawiający dopuści taki respirator. Zamawiający wymaga obecności trybu SIMV.

Pkt.28. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator ze szczytowym ciśnieniu wdechowym 
w zakresie od 5 do 50 cmH2O?

Zamawiający dopuści taki respirator.

Pkt.29. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z ciśnieniem wspomagania PSV/ASB 
w zakresie od 5 do 50 cmH2O?

Zamawiający dopuści taki respirator.

Dotyczy: pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr z technologia ekstrakcji sygnału Masimo SET, niwelującej artefakty ruchowe i pozwalającej na pomiar przy niskiej perfuzji, którego zakres pomiarowy tetna wynosi 25-240 uderzeń na minutę, co stanowi bardzo wysoka wartość kliniczną. Pulsoksymetr jest zasilany 4 bateriami typu AA,  których żywotność, pozwala na ponad 48 godzin pełnego monitorowania pacjenta, bez automatycznego wyłączania, przy spełnianiu pozostałych wymagań technicznych?

Zamawiający dopuści taki pulsoksymetr.

2. Dotyczy: załącznik 3, pkt 7

Prosimy o zmianę ww zapisu na następujący:

Czas reakcji na zgłoszenie problemu w eksploatacji urządzeń, czyli nawiązanie kontaktu telefonicznego z bezpośrednim użytkownikiem, wymienionym w umowie, lub z osobą przez niego upoważnioną, nastąpi najpóźniej do końca  następnego dnia roboczego od zgłoszenia .

Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dotyczy: par. 5 wzoru umowy

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:

- w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w § 1 ust. 4, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

- w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy określonej jak wyżej, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli;

- w wysokości 0,1 % wartości urządzeń dostarczonych/uruchomionych ze zwłoką; za każdy dzień zwłoki,

- w wysokości 0,2% wartości reklamowanych urządzeń, określonej jak wyżej, w przypadku nienależytego jej wykonywania w zakresie innym, niż opóźnienie w dostawie lub w uruchomieniu urządzenia, w szczególności w zakresie  realizowania uprawnień zamawiającego z tytułu gwarancji.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 1 Zadanie nr 6

- Czy Zamawiający dopuści aparat „Ambu” o pojemności worka samorozprężalnego              o poj. 1600ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający dopuści taki aparat.

Zadanie nr 2 – Koncentrator tlenu Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy koncentrator tlenu, którego parametry są następujące :

- Prosty w obsłudze, łatwy do przemieszczania ( wyposażony w kółka i rączkę ) posiadający możliwość ustawienia przepływu tlenu z zakresie od 0,1 do 6 l/min, wysokie stężenie tlenu ( 95 %  +/- 3 % ), wizualny i dźwiękowy alarm niskiego stężenia tlenu, dźwiękowy alarm braku zasilania, alarm przepływu ( rzeczywisty przepływ tlenu nie jest zgodny z przepływem ustawionym ), wymiary ok. 535 x 203 x 520 mm bez kółek, ciężar 19,8 kg. Wyposażony w filtr bakteryjny ( wymiana filtra co 5 000 godzin ), filtr zewnętrzny ( wymiana co 4 tygodnie ). Praca max 35 db. Gwarancja 4 lata.

- Zapasowe filtry do koncentratora – po 6 szt. filtrów wewnętrznych bakteryjnych oraz po 10 szt. filtrów zewnętrznych.

Zamawiający dopuści taki koncentrator tlenu.

Zadanie nr 6 – Aparat Ambu wielorazowy

- Czy Zamawiający dopuści aparat Ambu bez zaworu bezpieczeństwa, wyposażony jednak w system ograniczenia ciśnienia w drogach oddechowych w postaci dodatkowej zewnętrznej powłoki ?

Zamawiający nie dopuści takiego aparatu.

- Z uwagi na to, że z PCV wykonuje się maski jednorazowego użytku prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania tego typu masek ?

Zamawiający nie wymaga masek.

Zadanie nr 7 – Pulsoksymetry

- Ad. 4. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetry z wyświetlaczem LCD prezentującym wartości % saturacji, częstości pulsu, na którym jednocześnie wyświetlana jest krzywa pletyzmograficzna i wskaźnik amplitudy tętna ?

Zamawiający dopuści taki pulsoksymetr.

- Ad. 11 . Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetry bez systemu eliminacji wpływu efektów ruchowych i niskiej perfuzji ?

Zamawiający nie dopuści takiego pulsoksymetru.

- Ad. 14. Czy Zamawiający dopuści puls oksymetry z zasilaniem akumulatorowym na 36 godzin z możliwością doładowania akumulatorów ?

Zamawiający dopuści taki puls oksymetr.

- Ad. 15. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetry z automatycznym wyłączaniem się po 5 minutach nieaktywności ?

Zamawiający dopuści taki pulsoksymetr.

1. Dotyczy: pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr z technologia ekstrakcji sygnału Masimo SET, niwelującej artefakty ruchowe i pozwalającej na pomiar przy niskiej perfuzji, którego zakres pomiarowy tetna wynosi 25-240 uderzeń na minutę, co stanowi bardzo wysoka wartość kliniczną. Pulsoksymetr jest zasilany 4 bateriami typu AA,  których żywotność, pozwala na ponad 48 godzin pełnego monitorowania pacjenta, bez automatycznego wyłączania, przy spełnianiu pozostałych wymagań technicznych?

Zamawiający dopuści taki pulsoksymetr.

Paragraf 5 ustęp 1 c

- Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną: w wysokości 0,02 % wartości niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień  opóźnienia w dostawie lub w uruchomieniu urządzenia;”

Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 5 ustęp 1 d

- Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego punktu z umowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Warunki gwarancji i serwisu

Pkt. 7

- Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Czas reakcji na zgłoszenie problemu w eksploatacji urządzeń, czyli nawiązanie kontaktu telefonicznego z bezpośrednim użytkownikiem, wymienionym w umowie, lub z osobą przez niego upoważnioną, nastąpi w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.”

Zamawiający wyraża zgodę.

Pkt. 8

- Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Czas oczekiwania na podjęcie naprawy, obliczany od dnia  ww. zgłoszenia problemu.– nie dłużej, 3 dni robocze, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – nie dłużej niż 10 dni roboczych. Wykonanie skutecznej naprawy i przywrócenie możliwości użytkowania urządzeń – nie później, niż w ciągu 3 dni roboczych od podjęcia naprawy.”

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pkt. 9

- Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy sprzętu.”

Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 3 - Ssak

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy urządzenie o przepływie do 22 l/min ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy urządzenie charakteryzujące się temperaturą pracy od 0 do 500 C ? Urządzenia tego typu z reguły nie pracują w temperaturach ujemnych, ponieważ warunki takie powodują zamarzanie odsysanych wydzielin i uniemożliwiają pracę ssaka.

Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy urządzenie charakteryzujące się temperaturą przechowywania od -25 do 550 C, co stanowi bardzo szeroki zakres w pełni odpowiadający wymogom polskiej strefy klimatycznej ?

Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 7 – Pulsoksymetr

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy puls oksymetr o dokładności pomiaru tętna na poziomie +/- 3 cyfry ?

Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie nr 1

Parametr 28 – Czy Zamawiający dopuści respirator, w którym jest możliwość zaprogramowania szczytowego ciśnienia wdechowego do 50 cm H2) ?

Zamawiający wyraża zgodę.

Parametr 29 – Czy Zamawiający dopuści respirator, który posiada możliwość zaprogramowania ciśnienia wspomagania ( różnica pomiędzy ciśnieniem wdechowym, a wydechowym ) w zakresie do 30 cm H2O ?

Zamawiający wyraża zgodę.

Parametr 31 – Czy Zamawiający dopuści respirator, który posiada powyżej 4 poziomów triggera wdechowego, który zależnie od trybu pracy ma możliwość nastaw lub jest wyłączony ?

Zamawiający wyraża zgodę.

Parametr 35 – Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator, który posiada automatyczne westchnienie, dostarczające 150 % zadanej objętości oddechowej ?

Zamawiający wyraża zgodę.

Parametr 38 – Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator bez możliwości wyświetlania krzywych oddechowych na ekranie, ale posiadający oprogramowanie umożliwiające dostęp do tych parametrów. Ponadto na monitorze znajduje się informacja o wartościach : ciśnienie PIP, średnie MAP i biczący poziom ciśnienia oraz szczytowy przepływ na ekranie.

Zamawiający wyraża zgodę.

Parametr 43 – Czy Zamawiający dopuści respirator z zewnętrznym czujnikiem pomiaru FiO2 ?

Zamawiający wyraża zgodę.

Parametr 47 – Czy Zamawiający dopuści respirator, który nie posiada alarmu zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym ?

Zamawiający dopuści taki respirator pod warunkiem, że czujnik FiO2 jest kontrolowany i można monitorować jego wartość.

Parametr 58 – Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator, który posiada możliwość monitorowania objętości oddechowej wydechowej Vtc i kompensacji przecieków przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym ? Układ taki jest znacznie lżejszy od tradycyjnego obwodu dwuramiennego i tańszy.

Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści ssak z regulacją podciśnienia do 0,8 bar oraz wbudowanym wyświetlaczem manometru próżniowego ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści ssak z maksymalnym podciśnieniem 19,9 l/min ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści ssak z możliwości pracy w temperaturze od 5 do 35 st. C ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści ssak z możliwością przechowywania w temperaturach od 10 do 35 st. C ?

Zamawiający nie wyraża zgody.